Testovací souprava k průkazu protilátek proti viru Bluetongue (BTV) VP7

Pouze k veterinárnímu použití.

Název a použití

IDEXX Bluetongue Competition Ab Test Kit je enzymový imunotest na detekci protilátek proti VP7 proteinu obsaženém v Bluetongue virusu (BTV) v jednotlivých vzorcích  plazmy a séra skotu, ovcí a koz.

Všeobecné informace

Bluetongue (Katarální horečka) je virové onemocnění postihující ovce, kozy, skot a divoce žijící přežvýkavce. Nemoc je přenášena hmyzem rodu Culicoides a její klinické příznaky zahrnují silnou zánětlivou reakci a překrvení, provázené vysokou horečkou, otokem jazyka a obličeje, ulceraci a krvácení do sliznice. 
Nemoc je způsobena virem Bluetongue (BTV) katarální horečky ovcí, což je segmentovaný RNA orbivirus z čeledi Reoviridae. 
Je známo 24 sérotypů, přičemž u všech se mezi BTV virovými proteiny vyskytuje protein VP7, který je silně imunogenní a specifický pro BTV.

Popis a princip testu

Mikrotitrační destičky jsou potažené rekombinantním proteinem VP7. Zředěné vzorky se inkubují přímo v jamkách destičky. Během inkubace vzorku v zakrytých jamkách vytvoří specifické protilátky na VP7 imunokomplex s VP7 proteinem. Po přidání protilátkového enzymového konjugátu za přítomnosti protilátek VP7 je konjugát blokovaný a nemůže se navázat na odpovídající epitopy. V případě nepřítomnosti protilátek na VP7 se přidaný konjugát naváže na odpovídající epitopy. V případě nepřítomnosti VP7 protilátek se přidaný konjugát naváže na odpovídající epitopy.
Nenavázaný konjugát je odstraněn vymytím a následně je přidán enzymový substrát TMB. V přítomnosti enzymu je substrát oxidován a vzniká modrá sloučenina, která po přidání blokátoru mění barvu na žlutou. Další vývoj zbarvení je inverzně úměrný množství přítomných protilátek na VP7 ve vzorku. Výsledek testu získáme porovnáním optické hustoty vzorku a negativní kontroly.

| Reagencie |  | Objem |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrotitrační destička potažená BTV-VP7 proteinem | 5 | 10 |
| 2 | Pozitivní kontrola | 1 x 1.0 mL | 1 x 1.0 mL |
| 3 | Negativní kontrola | 1 x 1.0 mL | 2 x 1.0 mL |
| 4 | Konjugátový koncentrát (20X) | 1 x 4.0 mL | 2 x 4.0 mL |
| 5 | D Ředicí pufr č. 2 | 1 x 120 mL | 1 x 120 mL |
| A | TMB Substrát č.12 | 1 x 60 mL | 1 x 120 mL |
| B | Zastavovací roztok č.3 | 1 x 60 mL | 1 x 120 mL |
| C | Koncentrát promývacího roztoku (20X) | 1 x 100 mL | 2 x 100 mL |
| Další složky: sáček se zipovým uzávěrem |  | 1 | 1 |

Poznámka: Popis mezinárodních symbolů používaných na štítcích této soupravy najdete v tabulce na konci příbalové informace.

Skladování

Všechny reagencie skladujte při teplotě 2-8 °C. Pokud byly dodrženy podmínky správné přípravy, jsou reagencie stabilní až do data exspirace.

Potřebné materiály, které nejsou součástí soupravy

• Přesné pipety a multikanálové pipety

• Jednorázové pipetovací špičky

•Odměrný válec na promývací roztok, opatřený stupnicí

• Spektrofotometr snímající mikrodestičky s 96 jamkami, vybavený filtrem s vlnovou délkou 450 nm

• Mycí zařízení na mikrodestičku (manuální, poloautomatický nebo automatický systém)

• Destilovaná nebo deionizovaná voda – na přípravu reagencií používejte pouze destilovanou nebo deionizovanou vodu

• Kryty na mikrotitrační destičky – víčka, aluminiová fólie nebo lepicí kryty

• Vortex nebo ekvivalentní zařízení

• Třepačka destiček

Upozornění a varování pro uživatele

- S veškerým biologickým materiálem nakládejte jako s potenciálně infekčním materiálem.

- Při manipulaci se vzorky a reagenciemi používejte ochranné rukavice / ochranné oblečení / ochranné prostředky na oči nebo obličej.

- Další informace najdete v bezpečnostním listu výrobku.

- Upozornění a bezpečnostní opatření pro použití reagencií najdete na konci tohoto letáku.

Laboratorní postupy

- Pro dosažení optimálních výsledků přesně dodržujte tento protokol. K zachování přesnosti a správnosti je nezbytné pečlivé pipetování, měření času a mytí během postupu. Pro každý vzorek a kontrolu použijte vždy novou pipetovací špičku.

- Roztok TMB nevystavujte silnému světlu nebo jakýmkoli oxidačním činidlům. Pro manipulaci s roztokem TMB používejte čisté skleněné nebo plastové nádoby.

- Všechny odpady je třeba před likvidací řádně dekontaminovat. Obsah likvidujte v souladu s místními, regionálními a státními předpisy.

- Snažte se zabránit kontaminaci složek soupravy. Nenalévejte nepoužité reagencie zpět do nádob.

- Nepoužívejte soupravu po datu exspirace.

Příprava reagencií

Mycí (promývací) roztok

Koncentrát mycího roztoku (20X) musí být před použitím zředěn destilovanou nebo deionizovanou vodou v poměru 1:20 (např. 15 ml koncentrátu mycího roztoku (20X) a 285 ml destilované vody). Takto připravený roztok je dále nazýván „mycí/promývací roztok“.

Poznámka: Koncentrát mycího roztoku (20X) je třeba temperovat na 18–26 °C a promíchat, aby se rozpustily všechny sražené soli. Mycí roztok je stabilní až 3 dny, je-li skladován při teplotách 2–8°C.

Konjugát

Koncentrovaný konjugát (20X) musí být zředěn promývacím roztokem v poměru 1:20.

Poznámka: Zředěný roztok konjugátu je při teplotě 18–26°C stabilní až 8 hodin.

Postup testu

Všechny reagenční roztoky použité v tomto testu musí mít teplotu 18–26°C. Reagencie se míchají jemným kroužením.

1. Připravte potažené destičky a označte pozice vzorků. Pokud použijete jen část destičky, vezměte jen takové množství jamek, jaké je potřebné pro daný počet testovaných vzorků. Ostatní jamky uložte spolu s desikantem do uzavíratelného sáčku a uložte při teplotě 2–8°C.

2. Dejte 80 μl ředicího pufru č. 2 do každé jamky.

3. Dejte 20 μl NEŘEDĚNÉHO negativního kontrolního vzorku (NK) do duplicitních jamek.

4. Dejte 20 μl NEŘEDĚNÉHO pozitivního kontrolního vzorku (PK) do jedné jamky.

5. Použijte 20 μl NEŘEDĚNÉHO testovaného vzorku na jamku.

6. Smíchejte obsah jamek jemným poklepáváním nebo použijte třepačku.

7. Zakryjte destičku a inkubujte 45 minut (±3 min.) při 18–26°C.

8. Přidejte 100 μl ZŘEDĚNÉHO konjugátu do každé jamky.

9. Zakryjte destičku a inkubujte 45 minut (±3 min.) při 18–26°C.

10. Odstraňte roztok a každou jamku třikrát promyjte přibližně 300 µl mycího roztoku. Po posledním odstranění tekutiny odstraňte zbývající mycí tekutinu z každé destičky poklepáváním na savý materiál. Destička nesmí mezi umýváním a před přidáním příští reagencie vyschnout.

11. Přidejte 100 μl TMB substrátu č. 12 do každé jamky.

12. Inkubujte 10 minut (±3 min.) při 18–26°C, chráněné před přímým světlem.

13. Přidejte 100 μl zastavovacího roztoku č. 3 do každé jamky.

14. Změřte a zapište hodnotu absorbance vzorků a kontrol při 450 nm.

Poznámka: Při použití automatiky lze inkubovat mikrotitrační destičky v inkubační komoře bez použití krytů. Využití automatiky není kompatibilní s jemným poklepáváním a otíráním destiček. Destičky mohou být před měřením absorbance uloženy až 1 hodinu ve tmě.

15. Výpočty

NK = negativní kontrola, PK = pozitivní kontrola, V = vzorek

| Kontrola |  |  |
| --- | --- | --- |
| NKx = NK1 A(450) + NK2 A(450) 2 |  |  |
| Kritéria validity |  |  |
| 0.700 ≤ NKx ≤ 3.000 | V/N % PK A(450) < 20 % |  |
| Neplatnost výsledků může být způsobena chybnou technikou provedení. Je třeba opakovat test podle přiloženého návodu. |  |  |
| Vzorky |  |  |
| V/N % = 100 X Vzorek A(450) NKx |  |  |
| 16. Interpretace výsledků Negativní: V/N %≥80 Podezřelý: 70 < V/N % < 80 Pozitivní: V/N% ≤ 70 |  |  |
| Poznámka: Společnost IDEXX má přístrojové a softwarové systémy, které vypočítávají průměry a podíly blokování a poskytují souhrny údajů. |  |  |

Potřebujete-li technickou podporu:

IDEXX USA Tel: +1 800 5489997 nebo +1 207 556 4895

IDEXX Evropa Tel: +800 727 43399

Obraťte se na manažera nebo distributora společnosti IDEXX pro Vaši oblast nebo navštivte naši webovou stránku: www.idexx.com/production/contactlpd

*IDEXX a Test With Confidence jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti IDEXX Laboratories, Inc. nebo jejích přidružených společností ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích.

©2020 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. (Všechna práva vyhrazena.)

Nebezpečí

H317/H412/P280/P302+P352/P333+P313

Pozitivní kontrola/Negativní kontrola/Ředící pufr č.2 – Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

H317/P280/ P302+P352/P333+P313
Konjugátový koncentrát (20X) - Může vyvolat alergickou kožní reakci. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

H314/H317/H318/H412/P280/P301+P330+P331/P303+P361+P353/P304+P340/

P305+P351+P338
Zastavovací roztok – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Popis symbolů

Kód šarže

Sériové číslo

Katalogové číslo

Diagnostika in vitro

Autorizovaný zástupce v Evropském společenství

Pozitivní kontrolní vzorek

Negativní kontrolní vzorek

Použijte do

Datum výroby

Výrobce

Teplotní omezení

Čtěte návod na použití

Větší změna v návodu na použití

Výrobce

IDEXX Montpellier SAS
326 rue de la Galéra
34090 Montpellier
Francie

Zástupce pro EU a držitel rozhodnutí o schválení

IDEXX Europe B.V.
P.O. Box 1334
2130 EK Hoofddorp
Nizozemí

idexx.com