Giardia Lamblia Rapid Test Cassette

Rychlotestovací kazeta Giardia lamblia

(výkaly)

Návod k použití

| REF VIGA-625 | Čeština |
| --- | --- |

# URČENÉ POUŽITÍ

Rychlotestovací kazeta Giardia lamblia (výkaly) je imunochromatografický test s laterálním průtokem pro kvalitativní detekci antigenu Giardia lamblia (dva podtypy: trofozoit a cysty) ve výkalech zvířat.

Pouze pro veterinární použití.

# PRINCIP

Rychlotestovací kazeta Giardia lamblia je imunochromatografický sendvičový test s laterálním průtokem. Kazeta má dvě testovací okna. Během testování je vzorek nanesen do vzorkové jamky na kazetě. Antigeny Giardia, pokud jsou ve vzorku přítomny, reagují s částicemi koloidního zlata v testovacím proužku potaženými protilátkami proti Giardia. Směs poté migruje vzhůru po membráně chromatograficky kapilárním působením a reaguje s anti-Giardia protilátkami na membráně v oblasti testovací linie. Pokud vzorek obsahuje Giardia antigen, objeví se v oblasti testovacího proužku barevná čára indikující pozitivní výsledek. Pokud vzorek neobsahuje antigeny Giardia, neobjeví se v oblasti testovacích proužků barevná čára, což znamená negativní výsledek. Na kontrolu postupu, barevná čára se vždy objeví v oblasti kontrolní čáry indikující, že byl přidán správný objem vzorku a došlo ke vzlínání membrány.

# SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Uchovávejte zabalené v uzavřeném sáčku buď při pokojové teplotě nebo v chladu (2-30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na uzavřeném obalu. Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. NEZAMRAZUJTE.

# UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

- Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens.

Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.

- Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.

- Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

- Testovací kazetu vyjměte z obalu až těsně před použitím.

- Nepoužívejte testovací sadu opakovaně.

- Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

# MATERIÁLY

Dodávané materiály

- Testovací kazety		• Kapátka

- Návod k použití

- Zkumavky na odběr vzorků s extrakčním pufrem

Potřebný materiál, který není součástí dodávky

- Stopky   	 	• Nádoby na sběr vzorků

# NÁVOD K POUŽITÍ

Před testováním nechte testovací kazetu, vzorek a pufr vytemperovat na pokojovou teplotu (15-30 °C).

Odeberte dostatečné množství stolice (1–2 ml nebo 1–2 g) do čisté, suché nádobky na odběr vzorků, abyste získali dostatek patogenů. Nejlepších výsledků bude dosaženo, pokud bude test proveden do 6 hodin po odběru. Odebraný vzorek lze skladovat 3 dny při 2-8 °C, pokud nebude testován do 6 hodin. Pro dlouhodobé skladování by vzorky měly být udržovány při teplotě pod -20 °C.

- Zpracování vzorků stolice:

- Pro pevné vzorky:

Odšroubujte uzávěr zkumavky pro odběr vzorku a poté náhodně zabodněte aplikátor pro odběr vzorku do vzorku stolice alespoň na 3 různých místech, abyste nasbírali přibližně 50 mg stolice (ekvivalent 1/4 o velikosti hrachu). Nenabírejte vzorek stolice.

- Pro kapalné vzorky:

Držte kapátko svisle, aspirujte vzorky stolice a poté přeneste 2 kapky kapalného vzorku (přibližně 80 µl) do zkumavky pro odběr vzorků obsahující extrakční pufr. Utáhněte uzávěr na zkumavku pro odběr vzorků a poté zkumavku pro odběr vzorků silně protřepejte, aby se vzorek a extrakční pufr promíchaly. Nechte sběrnou zkumavku reagovat po dobu 2 minut.

- Před otevřením ponechejte sáček vytemperovat na pokojovou teplotu. Vyjměte testovací kazetu z fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se test provede ihned po otevření fóliového sáčku.

- Držte zkumavku pro odběr vzorků svisle a odšroubujte její konec. Obraťte zkumavku pro odběr vzorků a přeneste 2 plné kapky extrahovaného vzorku (přibližně 80 µl) do každé jamky (S) na vzorek testovací kazety (S), poté spusťte stopky. Vyhněte se zachycení vzduchových bublin v jamce na vzorek. Viz ilustrace.

- Výsledky odečtěte 10 minut po dávkování vzorku. Neodečítejte výsledky po 20 minutách.

Poznámka: Pokud vzorek nemigruje (přítomnost částic), centrifugujte naředěný vzorek obsažený v lahvičce s extrakčním pufrem. Odeberte 160 µl supernatantu, dávkujte do jamky na vzorek (S) novou testovací kazetu a začněte znovu podle uvedených pokynů výše.

# INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní: Přítomnost C linie i T linie, bez ohledu na to, zda je T linie silná nebo slabá.

Negativní: Objeví se pouze čistá čára C. Neplatné: V zóně C se neobjeví žádná barevná linie bez ohledu na vzhled linie T.

# OMEZENÍ

- Tento test je screeningovým testem akutní fáze.

- V životním cyklu Giardie existují dvě různá stádia vývoje: trofozoit a cysty. Obecně řečeno, cysty existují ve formované stolici a trofozoiti existují ve vodnaté stolici s průjmem. Tato souprava dokáže detekovat Giardii jak ve stádiu trofozoitů, tak ve stádiu cyst. Všechny výsledky by měly být zváženy spolu s dalšími s klinickými informacemi, které jsou k dispozici u veterinárního lékaře. Pro potvrzení výsledků, se doporučují konfirmační metody, jako je PCR.

Seznam symbolů

|  | Výrobce |  |  | Počet testů v soupravě |  |  | Nepoužívejte opakovaně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skladovat mezi 2-30 °C |  |  | Exspirace |  |  | Katalogové číslo # |
|  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený |  |  | Číslo šarže |  |  | Pokyny k použití |
|  |  | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. #550, Yinhai Street Hangzhou Economic &Technological Development Area Hangzhou, 310018 P.R. China Web: ww.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn |  |  |  |

Držitel rozhodnutí o schválení a distributor v ČR:

Samohýl group a. s.,

Smetanova 1058,

512 51 Lomnice nad Popelkou

Dovozce do EU

DIALAB GmbH

IZ-NOE Sued, Hondastrasse obj.M55

Wiener Neudorf 2351 Austria

Číslo: V145154700  Datum revize: 2024-09-19