FCOV + FPV + GIARDIA LAMBLIA ANTIGEN

COMBO RAPID TEST CASSETTE

Rychlá testovací kazeta (výkaly)

Návod k použití

| REF VIFFG-635 | Čeština |
| --- | --- |

ÚČEL POUŽITÍ

Rychlá kombinovaná testovací kazeta pro FCoV + FPV + Giardia lamblia (výkaly) je určena pro diferenciální diagnostiku přítomnosti antigenu kočičího koronaviru (FCoV), antigenu viru kočičí panleukopénie (FPV) a antigenu Giardia Lamblia v kočičím výkalu.

Pouze pro veterinární použití.

PRINCIP

Rychlá kombinovaná testovací kazeta pro FCoV + FPV + Giardia lamblia (výkaly) je založena na principu sendvičově uspořádané imunochromatografie s laterálním průtokem. Testovací kazeta má tři testovací okénka s neviditelnou T (testovací) zónou a C (kontrolní) zónou v každém z nich. Po nanesení vzorku do jamky pro vzorek na testovací kazetě bude tekutina laterálně vzlínat po povrchu testovacího proužku. Pokud je ve vzorku dostatečné množství antigenu FCoV , FPV nebo Giardia, objeví se v odpovídajícím testovacím okénku viditelná T linie. Linie C by se měla objevit vždy po nanesení vzorku, což indikuje platný výsledek. Tímto způsobem může testovací kazeta přesně indikovat přítomnost antigenu FCoV, FPV nebo Giardia lamblia ve vzorku.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte v uzavřeném sáčku při pokojové teplotě nebo v chladu (2–30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na uzavřeném sáčku. Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. NEZMRAZUJTE.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Testovací sadu nepoužívejte opakovaně.

- Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a řiďte se standardními postupy pro správnou likvidaci vzorků.

- Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.

- Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

- Testovací kazetu vyjměte z pouzdra až bezprostředně před použitím.

- Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

MATERIÁLY

Poskytnuté materiály

• Testovací kazety		• Kapátka 		• Plastové zkumavky s pufrem

• Tampony 			• Návod k použití

Požadované, ale nedodané materiály

• Stopky

NÁVOD K POUŽITÍ

Před testováním nechte testovací kazetu, vzorek, pufr a/nebo kontroly vytemperovat na pokojovou teplotu (15–30 °C).

- Odeberte výkal tamponem z konečníku nebo ze země.

Množství výkalu je následující:

1 Málo

2 Dobře

3 Dobře

4 Příliš mnoho

2. Vložte vlhký tampon do zkumavky s pufrem, která je součástí sady. Protřepejte a otočte tamponem, abyste zajistili dostatečnou extrakci vzorku.

3. Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch. Držte kapátko svisle a přeneste 3 kapky extrahovaného vzorku (přibližně 120 μl) do každé jamky pro vzorek (S) testovací kazety a poté spusťte stopky.

Viz obrázek níže.

4. Výsledek odečtěte po 10 minutách.

Výsledky neinterpretujte po 15 minutách.

nebo

3 kapky ředěného vzorku

Negativní   Pozitivní     Neplatné

ZKŘÍŽENÁ REAKTIVITA

Kombinovaná rychlá testovací kazeta pro antigeny FCoV + FPV + Giardia lamblia byla testována se vzorky pozitivními na EIA, vozhřivku, EHV, EIV, psinku a EAV. Výsledky neprokázaly žádnou zkříženou reaktivitu.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní: Přítomnost linie C i linie T, bez ohledu na to, zda je linie T silná nebo slabá.

Negativní: Objeví se pouze čirá C linie.

Neplatné: V oblasti C se nezobrazuje žádná barevná linie, bez ohledu na vzhled linie T.

OMEZENÍ

Rychlá testovací kazeta pro testování FCoV + FPV + Giardia Lamblia je určena pouze pro veterinární použití. Všechny výsledky by měly být porovnány s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro potvrzení výsledků se doporučují konfirmační metody, jako je PCR a mikroskopie.

| Seznam symbolů |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Čtěte návod k použití nebo elektronický návod k použití |  |  | Testy v soupravě |  |  | Skladujte mezi 2-30 °C |
|  | Výrobce |  |  | Číslo šarže |  |  | Katalogové číslo |
|  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený, a řiďte se pokyny k použití. |  |  | Exspirace |  |  | Nepoužívejte opakovaně |