LSH ANTIBODY RAPID TEST CASSETTE

(Celá krev/Sérum/plazma)

Návod k použití

| REF VILS-402 | Čeština |
| --- | --- |

ÚČEL POUŽITÍ

Rychlá testovací kazeta na protilátky proti LSH (Celá krev/Sérum/plazma) je imunochromatografický test s laterálním průtokem pro kvalitativní detekci protilátek proti Leishmanii (LSH Ab) v plné krvi nebo séru a plazmě psů a /nebo koček.

Pouze pro veterinární použití.

PRINCIP

Rychlá testovací kazeta na protilátky proti LSH je založena na imunochromatografickém principu s laterálním průtokem. Testovací kazeta má testovací okénko s neviditelnou T (testovací) zónou a C (kontrolní) zónou. Po nanesení vzorku do jamky pro vzorek na testovací kazetě bude tekutina laterálně vzlínat po povrchu testovacího proužku. Pokud je ve vzorku dostatečné množství protilátek proti Leishmanii, objeví se viditelná T linie. C linie by se měla objevit vždy po nanesení vzorku, což znamená platný výsledek. Tímto způsobem může testovací kazeta přesně indikovat přítomnost protilátek proti Leishmanii ve vzorku.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte v uzavřeném sáčku při pokojové teplotě nebo v chladu (2–30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na uzavřeném sáčku. Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. NEZMRAZUJTE.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

- Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a řiďte se standardními postupy pro správnou likvidaci vzorků.

- Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.

- Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

- Testovací kazetu vyjměte z obalu až bezprostředně před použitím.

- Testovací sadu znovu nepoužívejte.

- Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

MATERIÁLY

Poskytnuté materiály

• Testovací kazety 	• Kapátka	 • Pufr 	• Návod k použití

Požadované, ale nedodané materiály

• Stopky 	• Nádoby na vzorky 		• Odstředivka

NÁVOD K POUŽITÍ

Před testováním ponechejte testovací materiál, vzorek a pufr vytemperovat na pokojovou teplotu (15–30 °C).

- Co nejdříve odeberte čerstvou plnou krev psa / kočky nebo oddělte sérum či plazmu od krve, abyste zabránili hemolýze. Používejte pouze čiré, nehemolyzované vzorky. Neponechávejte vzorky v místnosti delší dobu při pokojové teplotě. Vzorky séra a plazmy lze skladujte při teplotě 2–8 °C po dobu až 3 dnů. Pro dlouhodobé skladování by vzorky séra a plazmy měly uchovávejte při teplotě pod -20 °C. Nezmrazujte vzorky plné krve.

- Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch.

- Držte kapátko svisle a přeneste 1 kapku vzorku (přibližně 10 μl) a ihned přidejte 2 kapky pufru (přibližně 80 μl) do jamky pro vzorek (S) a poté spusťte stopky. Viz obrázek níže.

- Výsledek odečtěte po 10 minutách.

Neinterpretujte výsledky po 15 minut.

1 kapku vzorku

10 minut

2 kapky pufru

Negativní   Pozitivní     Neplatné

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní: Přítomnost linie C i linie T, bez ohledu na to, zda je linie T jasná nebo neurčitá.

Negativní: Objeví se pouze čirá C linie.

Neplatné: V zóně C se neobjevuje žádná barevná linie, bez ohledu na to, zda se linie T objeví.

ZKŘÍŽENÁ REAKTIVITA

Rychlá testovací kazeta pro stanovení protilátek proti LSH byla testována na psinku, parvovirus a ehrlichiózu, koronavirus a rotaviry. Výsledky neprokázaly žádnou zkříženou reaktivitu.

OMEZENÍ

Rychlá testovací kazeta je určena pouze pro veterinární diagnostické použití. Všechny výsledky by měly být zváženy s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro přesný výsledek se v praxi doporučuje použít pro konečné stanovení jiné metody, jako je PCR nebo ELISA.

| Seznam symbolů |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Čtěte návod k použití nebo si elektronický návod k použití |  |  | Testy v soupravě |  |  | Skladujte při teplotě mezi 2-30 °C |
|  | Výrobce |  |  | Číslo šarže |  |  | Katalogové číslo |
|  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený, a řiďte se pokyny k použití. |  |  | Exspirace |  |  | Nepoužívejte opakovaně |