FCoV Antibody Rapid Test Cassette

(sérum/ascites/hydrothorax)

Návod k použití

| REF VIFCO-302 | Česky |
| --- | --- |

ÚČEL POUŽITÍ

FCoV Antibody Rapid Test Cassette (sérum/ascites/hydrothorax) je sendvičový imunochromatografický test s laterálním průtokem pro kvalitativní detekci protilátky kočičího koronaviru (FCoV Ab) ve vzorku kočičího séra nebo ascitu nebo hydrothoraxu.

Pouze pro veterinární použití.

PRINCIP

FCoV Antibody Rapid Test Cassette je rychlá testovací kazeta, založena na sendvičovém imunochromatografickém principu s laterálním průtokem. Testovací kazeta má testovací okénko s neviditelnou T (testovací) zónou a C (kontrolní) zónou. Když je vzorek nanesen do vzorkové jamky na kazetě, bude kapalina proudit laterálně na povrch testovacího proužku. Pokud je ve vzorku dostatek protilátky proti kočičímu koronaviru, objeví se viditelná T linie. Po nanesení vzorku by se vždy měla objevit linie C, která označuje platný výsledek. Tímto způsobem může test přesně indikovat přítomnost protilátky proti kočičímu koronaviru ve vzorku.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Uchovávejte zabalené v uzavřeném sáčku buď při pokojové teplotě nebo v chladničce (2-30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na zataveném obalu. Testovací kazeta musí zůstat až do použití v uzavřeném sáčku. NEZAMRAZUJTE.

UPOZORNĚNÍ

- • Nepoužívejte po datu exspirace.

- • Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.

• Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.

• Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

• Testovací kazetu vyjměte z obalu až těsně před použitím.

• Nepoužívejte testovací sadu opakovaně.

• Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

MATERIÁLY

Dodávané materiály

• Testovací kazety 				• Kapátka

• Plastové zkumavky s pufrem          • Návod k použití

Potřebný materiál, který není součástí dodávky

• Stopky				    		• Injektor (1 ml)

• Centrifuga (je-li to nutné) 			• Odběrová jehla

NÁVOD K POUŽITÍ

Ponechte testovací kazetu, vzorek, pufr a/nebo kontroly vytemperovat na pokojovou teplotu (15-30 °C).

- Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch.

- Držte úzké kapátko svisle a přeneste 1 kapku séra nebo ascitu nebo hydrotoraxu (přibližně 25 µl), přidejte do zkumavky s pufrem a dobře promíchejte. Poté pomocí druhého širokého kapátka přeneste 4 kapky smíchaného vzorku (přibližně 160 μl) do jamky na vzorek (S) testovací kazety a poté spusťte stopky.

Viz obrázek níže.

- Výsledek odečtěte za 5-10 minut.

Neinterpretujte výsledky po 15 minutách.

5-10 minut

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní: Přítomnost linie C i linie T, bez ohledu na to, zda je linie T jasná nebo nejasná.

Negativní: Objeví se pouze čistá čára C.

Neplatný: V řádku C se neobjeví žádná barevná linie, bez ohledu na to, zda se objeví čára T.

OMEZENÍ

FCoV Antibody Rapid Test Cassette je pouze pro veterinární diagnostické použití. Všechny výsledky by měly být zváženy s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro přesný výsledek se pro konečné stanovení v praxi doporučuje použít jinou metodu, jako je ELISA nebo Western Blot.

| Rejstřík symbolů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití |  |  | Počet testů na sadu |  |  | Skladujte při teplotě 2-30 °C |
|  | Pokud je obal poškozen, nepoužívejte jej a přečtěte si návod k použití |  |  | Číslo šarže |  |  | Katalogové číslo |
|  | Výrobce |  |  | Exspirace |  |  | Nepoužívejte opakovaně |

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

#550, Yinhai Street

Hangzhou Economic&Technological Development Area

Hangzhou, 310018 P.R. China

Web: ww.alltests.com.cn

Email: info@alltests.com.cn