BOVINE PREGNANCY ELISA KIT

Souprava ELISA

pro zjištění březosti u skotu

Objednací kód: YR2AD10E01

Návod k použití

Použití in vitro

Pouze pro profesionální veterinární použití

| VÝROBCE | DISTRIBUTOR A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ |
| --- | --- |
| Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. Bioeasy Building 101, 1st Liuxian Street, Xin'an Road, Shenzhen, Guangdong Province, 518101 Čína TEL: +86 400-111-1126 info@bioeasy.com, https://en.bioeasy.com | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9, Česká republika info@oks.cz www.biopro.cz |

# Název výrobku

Obecný název: Sada ELISA pro zjištění březosti u skotu

Obchodní název: BOVINE PREGNANCY ELISA KIT

# Součásti testovací soupravy

| Č. | Reakční činidla | 192T souprava | 480T souprava |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrotitrační destička | 192 jamek; 96 testů x 2 destičky v soupravě | 480 jamek; 96 testů x 5 destiček v soupravě |
| 2 | Destička pro ředění vzorků | 2 destičky | 5 destiček |
| 3 | Pozitivní kontrola | 1,5 ml | 3 ml |
| 4 | Negativní kontrola | 1,5 ml | 3 ml |
| 5 | Ředidlo pro vzorky | 8 ml | 20 ml |
| 6 | Enzymový konjugát | 30 ml | 60 ml |
| 7 | Promývací koncentrát (10x) | 100 ml | 200 ml |
| 8 | Roztok substrátu A | 20 ml | 40 ml |
| 9 | Roztok substrátu B | 20 ml | 40 ml |
| 10 | Stop roztok | 20 ml | 40 ml |
| 11 | Návod k použití | 1 | 1 |
| 12 | Membránová krycí fólie | 6 ks | 15 ks |

# Úvod

Tento výrobek využívá sendvičovou metodu ELISA se dvěma protilátkami. Pokud vzorek séra obsahuje protein (glykoprotein specifický pro březost skotu – antigen), může se po přidání naředěného vzorku séra do mikrotitračních jamek spojit s protilátkou v jamce a následně jej zachytí enzymový konjugát. Nenavázaný konjugát se vymyje a přidá se roztok substrátu. Obsah antigenu se stanovuje podle intenzity zabarvení. Vývoj zabarvení je úměrný množství proteinu specifického pro březost skotu.

# Použití

Tento výrobek se používá k detekci proteinu specifického pro březost skotu po 28 dnech po oplodnění.

# Požadované materiály, které nejsou součástí soupravy

- Čtečka mikrotitračních destiček s 450nm filtrem

- Inkubátor s konstantní teplotou

- Mikropipeta

# Postup testu

Reakční činidla a mikrodestičky by měly být před použitím vytemperovány na pokojovou teplotu

(18–25 °C) a po použití by měly být skladovány při teplotě 2–8 °C.

- Příprava promývacího pufru:

Promývací koncentrát (10×) zřeďte desetkrát destilovanou nebo deionizovanou vodou

(např. 100 ml koncentrátu a 900 ml vody). Důkladně promíchejte a připravte promývací pufr (1×).

- Ředění vzorku

  - Odeberte požadovaný počet destiček s ředěním vzorků a zaznamenejte polohu pozitivní kontroly, negativní kontroly a vzorků séra (doporučuje se provést 2 paralelní testy pro negativní a pozitivní kontrolu).

  - Do zbývajících jamek ředicí destičky přidejte 100 µl/jamka vzorků séra.

  - Přidejte 100 µl/jamka pozitivní kontroly a negativní kontroly do odpovídajících dvojitých jamek destičky pro ředění vzorku.

  - Do každé jamky přidejte 20 µl ředidla vzorku a jemným kroužením promíchejte.

(Poznámka: Podle výše uvedeného poměru lze použít větší objemy vzorku a ředidla, např. v plánu pro vzorek séra odpovídá 125 µl vzorku 25 µl ředidla)

- Přidání vzorku:

  - Pipetujte 100 µl/jamka a přeneste všechny naředěné vzorky na mikrotitrační destičku.

  - Jemným kroužením promíchejte. Zakryjte membránovou fólií a inkubujte 60 minut při 37 °C.

- Promývání mikrotitračních destiček:

  - Odstraňte roztok z jamek.

  - Přidejte promývací pufr (1×) do jamek, dokud nebudou plné (pro promytí jamek se doporučuje použít 250 µl/jamka). Promyjte 4–5krát.

  - Po posledním promytí oklepejte mikrodestičku nad absorpčním materiálem, abyste odstranili zbytky promývací tekutiny.

- Enzymatická reakce:

  - Přidejte 100 µl/jamka enzymového konjugátu.

  - Zakryjte membránovou fólií a inkubujte 30 minut při 37 °C.

- Promývání destiček:

Postupujte stejně jako v kroku 4.

- Barevná reakce:

Do každé jamky přidejte 50 µl substrátového roztoku A, poté přidejte 50 µl substrátového roztoku B, zakryjte destičku membránovou fólií a inkubujte 15 minut ve tmě při 37 °C.

- Zastavení reakce a zjištění hodnot testu:

  - Přidejte 50 µl/jamka stop roztoku.

  - Zjistěte hodnotu OD při 450 nm (doporučuje se použít 630 nm jako referenční vlnovou délku a hodnotu odečíst do 30 minut po ukončení).

# Vyhodnocení testu

      - Kritéria platnosti

Pozitivní kontrola: OD(PC) > 0,5

Negativní kontrola: OD(NC) ≤ 0,25

      - Výsledky

Vzorek: OD(S)

S/P = OD(S)/OD(PC)

| S/P = OD(S) / OD(PC) | Vyhodnocení výsledků |
| --- | --- |
| S/P ≥ 0,5 | Pozitivní (březost) |
| S/P < 0,3 | Negativní |
| 0,3 ≤ S/P < 0,5 | Neprůkazné |

Opakování neprůkazného testu u krávy s podezřením na březost se doporučuje po 7–10 dnech. Pokud je hodnota S/P stále větší než 0,3 a menší než 0,5, je test vyhodnocen jako neprůkazný.

# Opatření

- Striktně dodržujte návod k použití.

- Když vyjmete testovací soupravu z chladničky, musí se před otevřením všechna reakční činidla vytemperovat na pokojovou teplotu (18–25 °C). Před použitím je třeba činidla mírně promíchat.

- Nekombinujte součásti soupravy z různých souprav ani z různých šarží. Uzávěry lahviček musí být po každém použití pevně uzavřeny a uzávěry nelze zaměňovat.

- Vzorky séra by měly být co nejčerstvější a dlouhodobě skladované sérum by mělo být uchováváno při - 20 °C.

- Je přísně zakázáno používat k testování silně hemolyzované nebo kontaminované vzorky.

- Doba přidávání vzorku na jednotlivé destičky by neměla přesáhnout 5 minut a reakce by měla být po přidání roztoku substrátu chráněna před světlem.

- Během inkubace je přísně zakázáno pokládat mikrotitrační destičky na sebe. Měly by být položeny rovně s mezerami mezi deskami a ne příliš blízko stěny inkubátoru.

- Mikrotitrační destičky, které nebyly použity při prvním otevření soupravy, by měly být těsně uzavřeny a včas uskladněny. Doporučuje se spotřebovat je do 1 měsíce.

- Při přípravě vzorků a veškerých laboratorních činnostech je třeba nosit rukavice a laboratorní plášť. Doporučuje se nosit ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle nebo masky. Se všemi biologickými materiály by se mělo zacházet jako s potenciálními zdroji infekce v přísném souladu s předpisy pro nakládání s biologickými materiály příslušných národních laboratoří.

# Č. produktu

YR2AD10E01

# Specifikace (Test)

192T/sada

480T/sada

# Skladování a doba použitelnosti

Skladování: Skladujte při teplotě 2–8 °C. Nezmrazujte.

Chraňte před přímým slunečním světlem, vlhkostí a teplem.

Doba použitelnosti: 12 měsíců.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

# Výrobce:

Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd.

Bioeasy Building 101, 1st Liuxian Street,

Xin'an Road, Shenzhen,

Guangdong Province, 518101

Čína

TEL: +86 400-111-1126

info@bioeasy.com, https://en.bioeasy.com