ID Gene SBV Duplex

(Schmallenberg Duplex)

Ref: IDSBV-50 / IDSBV-100

50 / 100 testů

RT-PCR souprava pro kvalitativní detekci RNA viru Schmallenberg

ze vzorků krve, krevního séra nebo mozkové tkáně přežvýkavců

Návod k použití

Použití in vitro

Pouze pro profesionální veterinární použití

Obecné informace

- Vlastnosti

Souprava ID Gene Schmallenberg Duplex (IDSBV) je souprava pro RT-PCR v reálném čase, která amplifikuje cílovou sekvenci v genomu Schmallenbergského viru (SBV).

Tato souprava je kvalitativní duplexní test. Současně amplifikuje cílovou RNA a endogenní vnitřní kontrolu.

Souprava obsahuje cílovou pozitivní kontrolu (TPC-SBV), která se extrahuje stejným způsobem jako vzorky, aby se ověřila extrakce a amplifikace cíle.

Tuto soupravu lze použít k testování plné krve přežvýkavců odebrané v EDTA, séra nebo mozkové tkáně.

- Složení soupravy a podmínky skladování

Souprava IDSBV obsahuje níže uvedená činidla:

| Označení | Složka | Objem | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| TPC-SBV | Cílová pozitivní kontrola | 550 µl 1 lahvička | Inaktivovaný SBV, zředěný v sérové matrici negativní na virus, lyofilizovaný a kalibrovaný na 10 až 100násobek detekčního limitu metody (MDL). Lyofilizovaná peleta se rekonstituuje v 550 µl destilované vody nebo vody bez nukleázy. |
| ARM-SBV | Amplifikační reakční směs | 400 µl 1 nebo 2 zkumavky (bílý uzávěr) | Reakční směs připravená k použití obsahující reverzní transkriptázu, Taq polymerázu a oligonukleotidy pro detekci SBV a endogenní necílové pozitivní kontroly. |

Všechny komponenty by měly být skladovány při teplotě ≤ -16 °C. Doporučuje se připravovat alikvotní dávky (minimálně 100 µl) tak, aby se složky nerozmrazovaly více než třikrát.

- Potřebné vybavení, které není součástí soupravy

Veškerý použitý materiál by měl být v kvalitě vhodné pro molekulární biologii.

Amplifikační nástroj:

Termocykler v reálném čase s kanály schopnými snímat následující vlnové délky: 525 nm (FAM), 548 nm (Yakima Yellow, ekvivalent VIC) a 650 nm (Cy5).

Příklady kompatibilních termocyklerů: CFX96, Chromo4 Biorad, LC480 I, LC480 II, LC96 Roche, 7500 AB a Rotorgen Qiagen. Ohledně vhodnosti použití s jinými termocyklery nás prosím kontaktujte.

Spotřební materiál:

- Přesné pipety schopné dodávat objemy od 1 µl do 1000 µl se špičkami s filtrem bez nukleáz

- 1,5ml zkumavky

- 96jamkové PCR destičky, proužky nebo PCR mikrozkumavky (s optickou kvalitou kompatibilní s termocyklerem) a vhodné lepicí fólie nebo uzávěry

Činidla:

- Destilovaná voda nebo voda bez nukleáz;

Poznámky a bezpečnostní opatření

Použitý materiál obsahuje méně než 0,1 % nebezpečných nebo karcinogenních látek, a proto nejsou vyžadovány bezpečnostní listy. Doporučuje se však přijmout příslušná bezpečnostní opatření, stejně jako u každého biochemického produktu, a nosit vhodný oděv.

Kontrola extrakce a amplifikace

- Pozitivní kontroly

Souprava IDSBV obsahuje následující pozitivní kontroly:

- Cílová pozitivní kontrola (TPC-SBV):

Tato kontrola je tvořena inaktivovaným SBV zředěným ve virově negativní sérové matrici, kalibrované v rozmezí 10 až 100násobku detekčního limitu metody (MDL).

Tato kontrola ověřuje extrakci a amplifikaci cíle.

Tato kontrola se připraví a extrahuje stejným způsobem jako vzorky.

- Endogenní necílová pozitivní kontrola (NTPCen):

Tato kontrola je konstitutivně přítomna v buňkách testovaného vzorku. Ověřuje lýzu buněk a amplifikaci necílového genu. Potvrzuje také přítomnost buněk a poskytuje informaci o stavu vzorku.

- Negativní kontrola

Doporučuje se zahrnout následující negativní kontroly:

- Negativní kontrola extrakce (NEC)

U každého cyklu se doporučuje zahrnout negativní kontrolu extrakce (NEC).

Tato kontrola by měla být připravena a extrahována stejným způsobem jako vzorky, ale neměla by obsahovat žádnou cílovou RNA. Objem zabraný vzorkem se nahradí nereaktivní matricí nebo vodou bez nukleázy.

- Negativní kontrola amplifikace (NAC)

Tato kontrola obsahuje 8 µl reakční směsi (ARM-SBV) a 5 µl vody bez nukleázy. Zahrnuje se do každého analytického cyklu pro kontrolu přítomnosti případných aerosolových kontaminantů.

Amplifikační protokol

- Extrakce virové RNA

Virová RNA musí být ze vzorku extrahována před amplifikací pomocí RT-PCR.

K tomu ID.Vet Genetics nabízí řadu extrakčních souprav, které jsou v souladu s francouzskou normou NF U47-600:

| Popis | NÁZEV VÝROBKU | Kód výrobku |
| --- | --- | --- |
| Extrakční systém s magnetickými kuličkami | ID Gene Mag Universal Extraction Kit | MAG192/MAG384 |
|  | ID Gene Mag Fast Extraction Kit | MAGFAST384 |
| Extrakční systém s kolonou | ID Gene Spin Universal Extraction Kit | SPIN50/SPIN250 |

- Extrakce kontrol

Objem kontroly, který má být extrahován, je popsán v tabulce níže:

Důležité:

- Uvedené hodnoty objemu jsou platné bez ohledu na extrakční systém.

- Kontroly musí být extrahovány současně se vzorky.

| Kontrola | Objem |
| --- | --- |
| TPC-SBV | 50 µl |

Poznámka: Pokud se NEC připravuje se vzorkem s negativní matricí, postupujte podle protokolu extrakční soupravy pro příslušnou matrici.

- Příprava amplifikační reakce PCR v reálném čase (RT-PCR)

- Připravte si experimentální plán pro analýzu vzorků a kontrol a dbejte na oddělení pozitivní kontroly (TPC-SBV) od ostatních vzorků.

- Rozmrazte soupravu IDSBV, ideálně při teplotě +5 °C (± 3 °C) v chladicím boxu. Při pokojové teplotě (+21 °C ± 5 °C) rozmrazujte pouze v případě, že má být směs použita ihned po rozmrazení.

- Obsah zkumavky ARM-SBV homogenizujte vířením. Krátce odstřeďte.

- Do každé jamky nalijte 8 µl přípravku ARM-SBV. Použijte PCR proužky nebo mikrotitrační destičky přizpůsobené používanému termocykleru.

- Přidejte:

- 5 µl RNA extrahované z každého analyzovaného vzorku

- 5 µl RNA extrahované z TPC-MAP

- 5 µl extrahované NEC

- 5 µl vody bez nukleázy (NAC)

- Destičku nebo proužky zakryjte vhodnou samolepicí fólií nebo krytkami.

- Programování fáze amplifikace

- Naprogramujte detektory termocykleru tak, aby pro každou jamku snímaly následující vlnové délky:

| Cíl | Fluorofor | A (nm) | Zhášeč |
| --- | --- | --- | --- |
| SBV | FAM | 495-525 | Nefluorescenční |
| NTPCen | VIC / Yakima Yellow | 426-548 | nefluorescenční (kompatibilní s VIC/HEX) |

Poznámka: Pro zařízení vyžadující interní referenci, obsahuje amplifikační směs IDSBV ROX.

- Vyberte si ze 2 různých amplifikačních programů ověřených společností ID.Vet Genetics:

- Standardní program (umožňuje použití PCR souprav od různých dodavatelů v jednom cyklu) nebo

- Rychlý program

| Krok | Standardní program | Rychlý program | Počet cyklů |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Reverzní transkripce | 10 minut při 45 °C | 10 minut při 45 °C | 1 |
| (2) Aktivace polymerázy | 10 minut při 95 °C | 2 minuty při 95 °C | 1 |
| (3) Denaturace/prodloužení RNA | 15 s při 95 °C 60 s při 60 °C | 10 s při 95 °C 30 s při 60 °C | 40 |

Poznámka: Fluorescence se odečítá na konci elongační fáze při 60 °C.

- V termocykleru zadejte jeden z těchto programů a zvolte konečný objem 13 µl na PCR. Pokud se v jednom cyklu kombinují různé objemy, zadejte největší objem na destičce.

- Umístěte PCR destičku, PCR proužky nebo kapiláry do termocykleru a spusťte program.

Kontrola a hodnocení výsledků

- Ověření testu

Analýza výsledků je založena na hodnotě Cq každého vzorku získané jednotlivými detektory.

Test se schvaluje podle níže uvedených kritérií uvedených. Pokud některé z kritérií není splněno, nelze výsledek spolehlivě vyhodnotit.

| Kontrola | Očekávaný výsledek | Kritéria přijatelnosti |
| --- | --- | --- |
| TPC-SBV | Zjištěno u FAM | Viz hodnota Cq uvedená v certifikátu kontroly kvality |
| NTPCen | Zjištěno u VIC v každém vzorku | Přítomnost charakteristické křivky |
| NEC | Při použití vody nebylo zjištěno nic Zjištěno u VIC, pokud byl použit vzorek negativní na virus | Celková absence charakteristické křivky Přítomnost charakteristické křivky |
| NAC | Žádná detekce | Celková absence charakteristické křivky |

- Navrhované hodnocení výsledků

U každého vzorku lze výsledky hodnotit podle následujících kritérií:

| Vzorek | Signál SBV | Signál NTPC-SBV | Hodnocení |
| --- | --- | --- | --- |
| Individuální | Zjištěno | Zjištěno nebo nezjištěno | U zvířete zjištěn SBV |
|  | Nezjištěno | Zjištěno | U zvířete nezjištěn SBV |
|  | Nezjištěno | Nezjištěno | Během distribuce nebo extrakce vzorku došlo k problému / PCR reakce byla inhibována |

Poznámka: TPC-SB V lze použít jako „sentinel“, protože se jedná o pozitivní vzorek kalibrovaný na limit detekční metody.

Neověřené vzorky:

- Pokud není detekován NTPCen, ale vzorek je zjištěn jako pozitivní na SBV, považujte vzorek za pozitivní.

- Pokud není detekován NTPCen:

- Problém nastal při distribuci vzorku nebo během procesu extrakce. V tomto případě je třeba znovu extrahovat vzorek.

- Nebo byla PCR reakce inhibována. V takovém případě proveďte novou amplifikaci podle níže uvedeného postupu.

Postup, který je třeba dodržet v případě inhibování PCR reakce:

- Extrahovanou RNA zřeďte 10násobně ve vodě bez nukleázy.

- Opakujte krok amplifikace na 5 µl tohoto roztoku.

- Bude-li zjištěn NTPCen, hodnoťte vzorek podle výše uvedené tabulky.

- Nebude-li zjištěn NTPCen, vzorek znovu extrahujte, nebo jej považujte za nehodnotitelný.

Dokumentace a podpora

V případě dotazů nebo požadavků na technickou podporu se obraťte na: support.genetics@id-vet.com

Další informace naleznete na adrese www.id-vet.com

| VÝROBCE | DISTRIBUTOR A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ |
| --- | --- |
| Innovative Diagnostics 310 rue Louis Pasteur 34790 Grabels, Francie info@innovative-diagnostics.com www.innovative-diagnostics.com | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9, Česká republika info@oks.cz www.biopro.cz |