Rotavirus + Cryptosporidia + Coronavirus + E. coli

Antigen Combo Rapid Test Cassette

Kombinovaná rychlá testovací kazeta (stolice)

Návod k použití

| REF VIRCCE-645 | Čeština |
| --- | --- |

UČEL POUŽITÍ

Rotavirus + Cryptosporidia + Coronavirus + E. Coli Antigen je   kombinovaná rychlá testovací kazeta (stolice) je rychlá chromatografická imunoanalýza pro kvalitativní detekci rotaviru, kryptosporidií, koronaviru a antigenů patogenní E. coli K99 ve vzorku stolice skotu.

Pouze pro veterinární použití.

PRINCIP

Kombinovaná rychlá testovací kazeta je kvalitativní laterální průtokový imunotest pro detekci rotaviru, kryptosporidií, koronaviru a antigenu E. coli ve výkalech skotu. Membrána je předem potažena monoklonálními protilátkami proti rotavirům, kryptosporidiím, koronavirům a antigenům patogenní E. coli K99 ve specifické testovací oblasti. Pokud jsou ve vzorku přítomny, vážou se s anti-Rotavirus, anti-Cryptosporidia, anti-Coronavirus a anti- E. coli protilátkami konjugovanými částicemi, které byly předem vysušeny na testovacím proužku. Směs se vzlínáním pohybuje po membráně vzhůru. V případě pozitivního výsledku budou specifické protilátky přítomné na membráně reagovat s komplexem konjugát-antigen a vytvoří barevnou linii v T (testovací) oblasti. Jako kontrola postupu slouží barevná čára (K), který se vždy objeví v oblasti kontrolní linie. Indikuje, že byl přidán správný objem vzorku a došlo ke vzlínání membrány.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Uchovávejte zabalené v uzavřeném sáčku buď při pokojové teplotě nebo v chladničce (2-30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na zataveném obalu. Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. NEZAMRAZUJTE.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

- Nepoužívejte testovací sadu opakovaně.

- Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.

- Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

- Testovací kazetu vyjměte z obalu až těsně před použitím.

- Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

MATERIÁLY

Dodávané materiály

• Testovací kazety 	• Návod k použití • Kapátka

• Zkumavky na odběr vzorků s extrakčním pufrem

Potřebný materiál, který není součástí dodávky

• Stopky		• Nádoby na odběr vzorků

NÁVOD K POUŽITÍ

Před testováním nechte testovací kazetu, vzorek, pufr a/nebo kontroly vytemperovat na pokojovou teplotu (15-30 °C).

- Odeberte dostatečné množství vzorku stolice (1-2 g nebo 1-2 ml) do čistých a suchých nádobek. Vzorky lze skladovat v lednici (2-8 °C) na 7 dní před testováním. Pro delší skladování musí být vzorek uchováván zmrazený na -20 °C.

- Pro zpracování vzorků stolice:

- Pro pevné vzorky:

Odšroubujte uzávěr zkumavky pro odběr vzorku a poté náhodně zabodněte aplikátor pro odběr vzorku do vzorku stolice alespoň na 3 různých místech, abyste nasbírali přibližně 50 mg stolice (ekvivalent 1/4 velikosti hrachu). Nenabírejte celý vzorek stolice.

- Pro kapalné vzorky:

Držte kapátko svisle, aspirujte vzorky stolice a poté přeneste 2 kapky kapalného vzorku (přibližně 80 µl) do zkumavky na odběr vzorků s extrakčním pufrem.

- Utáhněte uzávěr na zkumavce na odběr vzorků a poté zkumavku na odběr pořádně protřepejte, aby se vzorek a extrakční pufr dobře promíchaly. Nechte sběrnou zkumavku reagovat po dobu 2 minut.

- Před otevřením ponechejte sáček vytemperovat na pokojovou teplotu. Vyjměte testovací kazetu z fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se test provede ihned po otevření fóliového sáčku.

- Držte zkumavku pro odběr vzorků svisle a odšroubujte její konec. Obraťte zkumavku pro odběr vzorku a přeneste 3 plné kapky extrahovaného vzorku (přibližně 120 l) do každé jamky na vzorek (S) testovací kazety, poté spusťte stopky.

- Výsledky odečtěte po 10 minutách.

Neinterpretujte výsledky po 20 minutách.

Poznámka: Pokud vzorek nemigruje (přítomnost částic), centrifugujte naředěný vzorek obsažený v lahvičce s extrakčním pufrem. Odeberte   120 µl supernatantu a nadávkujte do každé jamky se vzorkem (S).

Spusťte stopky a pokračujte od kroku 6 výše uvedeného v návodu k použití.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní: Přítomnost C linie i T linie, bez ohledu na to, zda je T linie silná nebo slabá.

Negativní: Objeví se pouze čistá linie C.

Neplatné: V oblasti C se neobjeví žádná barevná linie, bez ohledu na vzhled linie T.

OMEZENÍ

1. Přebytek vzorku může způsobit nesprávné výsledky. Nařeďte vzorek pufrem a opakujte test pro neplatný výsledek.

2. Tento test je určen pouze pro diagnostické použití u skotu. Všechny výsledky by měly být zváženy s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro potvrzení výsledků se doporučují konfirmační metody, jako je PCR nebo ELISA.

| Rejstřík symbolů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití |  |  | Počet testů na sadu |  |  | Skladujte při teplotě 2-30 °C |
|  | Výrobce |  |  | Číslo šarže |  |  | Katalogové číslo |
|  | Pokud je obal poškozen, nepoužívejte jej a přečtěte si návod k použití |  |  | Exspirace |  |  | Nepoužívejte opakovaně |