Parvovirus Antigen Rapid Test Cassette

(Výkaly/Zvratky)

Návod k použití

| REF VIPVG-602 | Čeština |
| --- | --- |

ÚČEL POUŽITÍ

Rychlá testovací kazeta je založena na principu imunochormatografie s laterálním průtokem pro kvalitativní detekci parvoviru ve výkalech nebo zvratcích psů nebo koček.

Pouze pro veterinární použití.

# PRINCIP

Rychlá testovací kazeta založena na principu sendvičově uspořádané imunochormatografie s laterálním průtokem.

Testovací kazeta má testovací okénko. Během testování se vzorek nanese do jamky pro vzorek na testovací kazetě. Parvovirové antigeny, pokud jsou přítomny ve vzorku stolice, reagují s anti-parvovirovými protilátkami potaženými koloidními zlatými částicemi v testovacím proužku. Směs poté vzlíná chromatograficky vzhůru po membráně a reaguje s anti-parvovirovými protilátkami na membráně v testovací oblasti. Pokud vzorek obsahuje parvovirové antigeny, objeví se v testovací oblasti barevná linie, což znamená pozitivní výsledek. Pokud vzorek neobsahuje parvovirové antigeny, barevná linie se v testovací oblasti neobjeví, což znamená negativní výsledek. Jako kontrola postupu se v kontrolní oblasti vždy objeví barevná linie, která označuje, že byl přidán správný objem vzorku a došlo k nasáknutí membránou.

# SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte v uzavřeném sáčku při pokojové teplotě nebo v chladu

(2–30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na uzavřeném sáčku. Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. NEZMRAZUJTE.

# OPATŘENÍ

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

- Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a řiďte se standardními postupy pro správnou likvidaci vzorků.

- Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.

- Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

- Nevyjímejte testovací kazetu z obalu dříve než bezprostředně před použitím.

- Testovací sadu nepoužívejte opakovaně.

- Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

# MATERIÁLY

Poskytnuté materiály

- Testovací kazety  • Kapátka • Plastové zkumavky s pufrem

- Tampony 	• Návod k použití

Požadované, ale nedodané materiály

- Stopky

# NÁVOD K POUŽITÍ

Před testováním nechte testovací kazetu, vzorek, pufr a/nebo kontroly vytemperovat na pokojovou teplotu (15–30 °C).

- Vyjměte testovací kazetu z fóliového sáčku a co nejdříve ji použijte. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude test proveden do jedné hodiny.

- Sbírejte psí nebo kočičí výkaly nebo zvratky pomocí tamponové tyčinky z análního otvoru psa nebo kočky nebo ze země. Množství výkalů nebo výtěr ze zvratků takto:

  - Málo

  - Dobře

  - Dobře

  - Příliš mnoho

- Vložte vlhký tampon do dodané zkumavky s testovacím pufrem. Zamíchejte s ním, abyste zajistili dobrou extrakci vzorku.

- Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch. Držte kapátko svisle a přeneste 3 kapky extrahovaného vzorku (přibližně 120 μl) do jamky pro vzorek (S) testovací kazety a poté spusťte stopky. Viz obrázek výše.

- Výsledek odečtěte po 10 minutách. Výsledky neinterpretujte po 15 minutách.

Positive

Negative

Invalid

P

V

S

C

T

C

T

C

T

C

T

C

T

C

T

or

nebo

Kapky ředěného vzorku

3

Negativní

Pozitivní

Neplatné

# INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní: Přítomnost linie C i linie T, bez ohledu na to, zda je linie T silná nebo slabá.

Negativní: Objeví se pouze čirá C linie.  Neplatné: V zóně C se neobjevuje žádná barevná linie, bez ohledu na vzhled linie T.

# OMEZENÍ

Test je určen pouze k veterinární diagnostice psů a koček. Všechny výsledky by měly být zváženy společně s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro potvrzení výsledků se doporučují konfirmační metody, jako je PCR.

Seznam symbolů

|  | Čtěte návod k použití nebo elektronický návod k použití |  | Počet testů na sadu |  | Skladujte při teplotě mezi 2-30 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobce |  | Číslo šarže |  | Katalogové číslo |
|  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený, a řiďte se pokyny k použití. |  | Exspirace |  | Nepoužívejte opakovaně |